## ANEXO I
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
ÓRGÃO LICITANTE:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO/MS
PROCESSO/MODALIDADE: |  |  |  |  | TIPO DE JULGAMENTO:
0161/2020 - PREGÃO Nº 0048/2020 |  |  |  |  | MENOR PREÇO POR LOTE
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO X E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS PARA ATENDER À UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO DE SANTA RITA DO PARDO - MS.
PROPONENTE: | [5 empty] | CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: |  |  |  | BAIRRO:
CIDADE/UF: |  |  | CEP: |  | TELEFONE/FAX:
DADOS PARA PAGAMENTO (BANCO/AGÊNCIA/CONTA): |  |  |  |  | VALIDADE DA PROPOSTA:
E-MAIL |  |  | LOCAL E DATA:
ANEXO I - LOTE: 0001 - VALOR MÁXIMO DO LOTE: R$ 232.435,00
ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO DO ITEM | UNIDADE | QUANT. | VALOR MÁXIMO | MARCA OFERTADA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | 52699 | APARELHO DE RAIOS-X COMANDO E GERADOR DE RAIOS-X ALTA FREQÜÊNCIA - MULTIPULSO; POTÊNCIA NOMINAL: 50KW; SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO; PAINEL DE MEMBRANA COM TECLAS DO TIPO SIMPLES TOQUE; FAIXA DE AJUSTE DE KV DE: 40 A 150KV – COM PASSOS DE 1KV; ESCALA DE MA 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630MA; SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FOCOS FINO/GROSSO; TEMPO DE EXPOSIÇÃO (2MS) 0,002 A 6,30 SEGUNDOS; FAIXA DE MAS DE: 0,25 A 576 MAS INDICAÇÕES DE PARÂMETROS DE RAIOS X KV/ MAS / MA; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA – TRIFÁSICA 220V OU 380V / 60HZ CONFIGURÁVEL. MESA FIXA COM TAMPO FLUTUANTE; TAMPO HOMOGÊNEO RADIOTRANSPARENTE; PESO MAX. SUPORTADO PELA MESA 300 KG DIMENSÕES DO TAMPO 91,0 X 227,5 CM; DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DO TAMPO 68 CM E TRANSVERSAL: 23,6CM; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS PARA OS MOVIMENTOS TRANSVERSAL E LONGITUDINAL; SISTEMA DE INDICAÇÃO DE CENTRALIZAÇÃO. GRADE ANTIDIFUSORA RAZÃO 152 LINHAS / POL; DISTANCIA FOCAL 100 A 180 CM; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS; BANDEJA POSSIBILITANDO A AUTOCENTRALIZAÇÃO DE CHASSIS DE 13X18 CM A 35X43 CM ; ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA. ESTATIVA PORTA TUBO: CHÃO - CHÃO / CONTRABALANCEADA: DESLOCAMENTO HORIZONTAL (LONGITUDINAL) 296,1 CM EM TRILHOS; GIRO DA COLUNA +/- 180 ° ( 360 ° TOTAL) - ACIONADO POR PEDAL; BRAÇO PORTA- TUBO: DESLOCAMENTO VERTICAL 158,6 CM; ROTAÇÃO DO CONJUNTO TRAVA DE POSICIONAMENTO PRÉ DETERMINADA DO TUBO -90°, -45°, 0°,+45°, 90° 90°, 180° E 270°;,INDICADOR DE ANGULO LUMINOSO, POR GRAVIDADE COM ESFERA DE +/- 150° FREIOS ELETROMAGNÉTICOS COM ACIONAMENTO POR BOTOEIRA NO PAINEL JUNTO AO TUBO; INDICAÇÃO DE ANGULAÇÃO DO TUBO TIPO POR GRAVIDADE DE (+180 ° A -180°); ESTRUTURA EM AÇO; ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA. MURAL BUCKY ALTURA MAXIMA 243 CM; DESLOCAMENTO VERTICAL 159,5 CM, FREIO ELETROMAGNÉTICO PARA POSICIONAMENTO VERTICAL; GRADE ANTIDIFUSORA RAZÃO 152 LINHAS / POL.; DISTANCIA FOCAL 100 A 180CM; BANDEJA PARA CHASSIS 13X18 A 35X43 CM EM AMBAS AS DIREÇÕES (CONFIGURÁVEL NA INSTALAÇÃO); ESTRUTURA EM AÇO: ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA UNIDADE SELADA; CÚPULA COM REVESTIMENTO DE CHUMBO; TUBO DE RAIOS-X DE ANODO GIRATÓRIO IMERSO EM ÓLEO ISOLANTE; POTÊNCIA DE 18/50KW; ROTAÇÃO DO ANODO 3.200 RPM; FOCOS FINO DE 0.6 E GROSSO DE 1.2 MM; MÁXIMA CAPACIDADE DE ACUMULAÇÃO TÉRMICA DO ANODO 230 KHU. COLIMADOR MANUAL LUMINOSO; CAMPO LUMINOSO ABERTURA DAS PALHETAS A 1 M (SID) DE 0 X 0 CM A 43 X 43 CM; POSICIONADOR DE GIRO 0°, 90° , 180° E 270° ACIONAMENTO DA LÂMPADA COM TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DO CAMPO LUMINOSO; LED /  160 LUX GARANTIA: 12 (DOZE) MESES SENDO 3 MESES DE GARANTIA LEGAL E 9 MESES DE GARANTIA CONCEDIDA PELA EMPRESA, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MINISTÉRIO DA SAÚDE SOB NO 80123860005 EMPRESA COM CERTIFICAÇÃO BPF (BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO). | UN | 1,00 | 125.875,00 |  | 0 | 0
2 | 52700 | SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS PARA RAIOS-X CR, MARCA: DIGIRAY, MODELO: FIRECRFLASH , COM LEITOR DE CASSETES INTEGRADO AO SISTEMA DE RAIO X. CAPACIDADE DE LEITURA DE CASSETES COM PLACAS DE FÓSFORO DE DIVERSOS TAMANHOS, LEVE E COMPACTO PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS LIMITADOS. COM SISTEMA LIBERADO PARA COMUNICAÇÃO AO SERVIDOR OU PACS DO CLIENTE. COM APENAS UM MOTOR, O QUE TORNA SUA O EQUIPAMENTO ESTÁVEL E SEM MANUTENÇÃO DIÁRIA. RESOLUÇÃO DE 10 PIXELS/MM PARA TODOS OS TAMANHOS DE CASSETES, COM ESCALA DE TONS DE CINZA DE 16 BITS. PROCESSAMENTO 70 CASSETES (RX) POR HORA NO FORMATO 35X43CM; TRABALHANDO COM CASSETES NOS TAMANHOS 35X43CM, 25X30CM. CR EQUIPADO COM SISTEMA DE IP FIXO NA TAMPA, O QUE PERMITE A LEITURA DO IP SEM TOCAR, DOBRAR OU ENROLAR O MESMO NOS PROCESSOS DE LEITURA E APAGAMENTO. O SISTEMA É COMPOSTO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO COM PROCESSADOR I5 CORE COM 10GB DE MEMÓRIA RAM, HD DE 1TB, MONITOR DE 21”, RESOLUÇÃO DE 1920X1084 DVI; INCLUI: SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE EXAMES, SOFTWARE DE PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS PARA USO DE FORMA MANUAL OU AUTOMÁTICA, INCREMENTAR O CONTRASTE DA IMAGEM; ELIMINAR AUTOMATICAMENTE LINHAS DE GRADES NAS IMAGENS; MARCAR AUTOMATICAMENTE IMAGENS QUE FORAM ROTACIONADAS E INVERTIDAS; ARMAZENAR; IMPRIMIR, DISPONIBILIZAR EXPORTAÇÃO EM OUTROS FORMATOS E TRANSMITIR IMAGENS NO PADRÃO DICOM 3.0.. PERMITIR COMUNICAÇÃO COM SERVIDOR LOCAL. INCLUSO: 02 CASSETES DE FÓSFORO TAMANHO 35X43CM PARA RADIOLOGIA COMPUTADORIZADA, RESISTENTES E ROBUSTOS. PLATES SEM CURVATURAS. TODAS AS LICENÇAS INCLUSAS, 01 NOBREAK. GARANTIA:24 MESES PARA O EQUIPAMENTO CR CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E 24 MESES OU 200.000 LEITURAS PARA OS CASSETES FORNECIDOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. | UN | 1,00 | 106.560,00 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [6 empty] | 0 | 0
Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0048/2020, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto. |  |  |  |  | CARIMBO CNPJ |  | 0 | 0
NOME E ASSINATURA | [6 empty] | 0 | 0