## ANEXO I
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
ÓRGÃO LICITANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO
PROCESSO/MODALIDADE: | [5 empty] | TIPO DE JULGAMENTO:
0061/2018 - PREGÃO Nº 0035/2018 | [5 empty] | MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MONITORES DE SINAIS VITAIS E 01 (UM) CARRO DE EMERGÊNCIA, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROCESSO/SES/MS Nº 27/000961/2018 - RESOLUÇÃO Nº 038/SES/MS E CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO.
PROPONENTE: | [6 empty] | CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: |  |  |  |  | BAIRRO:
CIDADE/UF: |  |  |  | CEP: |  | TELEFONE/FAX:
DADOS PARA PAGAMENTO (BANCO/AGÊNCIA/CONTA): | [5 empty] | VALIDADE DA PROPOSTA:
E-MAIL |  |  |  | LOCAL E DATA:
LOTE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR MÁXIMO | MARCA OFERTADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
0001 | 1 | 42856 | CARRO DE EMERGÊNCIA: COR DE BRANCO EM CHAPA DE AÇO; TAMPO EM AÇO INOX, 03 GAVETAS GRANDE SENDO, A PRIMEIRA COM DIVISÕES COM NO MÍNIMO 18 DIVISÕES PARA GUARDAR MEDICAMENTOS E NO MÍNIMO DUAS PRA GUARDAR MEDICAMENTOS; SUPORTE GIRATÓRIO PARA MONITOR (CÁRDIOVERSOR); SUPORTE PARA BALA DE OXIGÊNIO; TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA; HASTE PARA SORO E CORRIMÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; PARA CHOQUE DE BORRACHA EM TODA EXTENSÃO; RODAS DE 4" TIPO TALA LARGA SENDO 02 COM FREIO; PINTURA ELETROSTÁTICA APÓS TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. DIMENSÕES: MÍNIMAS 85 X 55 X 90CM (COMP./LARG./ALT.). | UN | 1 | 3000 |  | 0 | 0
0001 | 2 | 42855 | MONITOR MÍNIMO 10”, MULTIPARAMÉTRICO (ECG + RESP + PMS + ST + PANI + SPO2 + TEMP). SINAIS VITAIS COM: INTERFACE DE OPERAÇÃO MAIS INTUITIVA DA CATEGORIA E TECLAS DE ACESSO RÁPIDO PARA AS PRINCIPAIS FUNÇÕES, POSSIBILITA A CONFIGURAÇÃO DE TODOS OS PARÂMETROS ATRAVÉS DE UM BOTÃO INTELIGENTE, "E-JOG", QUE INSTANTANEAMENTE MODIFICA QUALQUER VARIÁVEL DESEJADA; MONITORA OS SEGUINTES PARÂMETROS: ECG, PRESSÃO NÃO INVASIVA (PANI), OXIMETRIA (SP02), RESPIRAÇÃO (RESP), TEMPERATURA (TEMP, DOIS CANAIS DE PRESSÃO INVASIVA (IBP) E CAPNOGRAFIA (ETCO2); TELA COLORIDA DE EXCELENTE LEITURA, TANTO PELA QUALIDADE DO DISPLAY, COMO PELA NOVA E INOVADORA INTERFACE, MUITO MAIS CLARA E ORGANIZADA, QUE SE AJUSTA AUTOMATICAMENTE AO NÚMERO DE PARÂMETROS PRESENTES, SEMPRE OFERECENDO A VISUALIZAÇÃO IDEAL. CARACTERÍSTICAS: TEMPO DE INICIALIZAÇÃO INFERIOR A MÍNIMA 10SEGUNDOS: ALARMES: - PRIORIDADES: 2 TIPOS (BAIXA, E ALTA) - NOTIFICAÇÃO: AUDÍVEL E VISUAL; VOLUME: MÍNIMA 10 NÍVEIS DE AJUSTE (MÚLTIPLOS TONS); SILÊNCIO DE ALARME: AJUSTÁVEL EM MÍNIMA 30, 60, 120 E 180 S; EXIBIÇÃO DA TELA TOTALMENTE CUSTOMIZÁVEL; CURVAS DE TENDÊNCIA GRÁFICA E TABULAR DE MÍNIMA 72 HORAS; AUTOSET DE ALARMES ; MODOS: NEONATAL, PEDIÁTRICO E ADULTO; MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DE PANI. TENDÊNCIA: • FORMATO: GRÁFICO E TABULAR; MEMÓRIA: MÍNIMA 72 HS (NÃO VOLÁTIL); TEMPO DE INTERVALO DE DADOS: MÍNIMA 40 SEGUNDOS E MÍNIMA 40 AMOSTRAS; FORMATO GRÁFICO: UM GRÁFICO POR SINAL VITAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO: OSCILOMÉTRICA; MODO DE MEDIDAS AUTOMÁTICO: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 E 90 MINUTOS; MANUAL: UMA MEDIÇÃO; STAT: MEDIDAS CONSECUTIVAS POR MÍNIMA 5 MINUTOS; INTERVALO DE MEDIDAS: - ADULTO/PEDIÁTRICO: - SISTÓLICA: MÍNIMA 30 - 255 MMHG - MÉDIA: MÍNIMA 20 - 235 MMHG - DIASTÓLICA: MÍNIMA 15 - 110 MMHG - PULSO: MÍNIMA 40 - 240 BPM - NEONATAL: - SISTÓLICA: MÍNIMA 30 - 135 MMHG - MÉDIA: 20 - 125 MMHG - DIASTÓLICA: MÍNIMA 15 - 110 MMHG - PULSO: MÍNIMA 40 - 240 BPM; LIMITE DE SOBRE PRESSÃO POR SOFTWARE: - ADULTO: MÍNIMA 290 MMHG MÁX. - NEONATAL: MÍNIMA 145 MMHG MÁX. PROTEÇÃO DE SOBRE PRESSÃO POR HARDWARE: - ADULTO: MÍNIMA 300 ± MMHG - NEONATAL: MÍNIMA 150 ± MMHG RESOLUÇÃO: MÍNIMA 1 MMHG. SPO2: FAIXA DE MEDIÇÃO: - 0 - 100% - PRECISÃO: MÍNIMA ± 2% DE 70 - 100% - ± 3 % DE 50 - 69%; PULSO: - FAIXA: MÍNIMA 30 - 250 BPM - PRECISÃO: ± MÍNIMA 2 BPM DE 30 - 250 BPM; VELOCIDADE: MÍNIMA 12.5, 25 E 50 MM/S. ECG: SENSIBILIDADE: MÍNIMA 5, 10, 15, 20, 30 E 40 MM/MV; VELOCIDADE: MÍNIMA 12.5, 25 OU 50 MM/S; DERIVAÇÕES: DI, DII, DIII, AVL, AVR, AVF E V ; CABO DE ECG: MÍNIMA 3 OU 5 VIAS; FILTRO: MÍNIMA 35 HZ E 60 HZ ; FAIXA DE MEDIÇÃO: MÍNIMA 15 A 250 BPM; PRECISÃO: MÍNIMA ± 1 BPM DE 30 A 250 BPM; INDICAÇÃO DE ELETRODO SOLTO; REJEIÇÃO DE PULSO DE MARCAPASSO PARA CONTAGEM DUPLA; DESCARGA DE DESFIBRILADOR: MÍNIMA < 5 SEC CONFORME IEC601-2-27. RESPIRAÇÃO: TÉCNICA: IMPEDÂNCIA TRANSTORÁXICA; FAIXA DE MEDIÇÃO: MÍNIMA 3 A 150 RESP/MIN; PRECISÃO: MÍNIMA ± 3 RESP/MIN; SENSIBILIDADE: 1, 2, 3, 4, 5, E 6 • ELETRODOS: RA – LA. PRESSÃO INVASIVA: CONSUMO: MÍNIMA 350MW; PESO: MÍNIMA 20G; FILTRO: MÍNIMA 50 E 60 HZ; INTERVALO DE MEDIDAS: MÍNIMA - 99MMHG A 310 MMHG; INTERVALO DE ZERAMENTO: MÍNIMA +/- 70MMHG; PRECISÃO: +/- 1%, +/-1 DIGITO, O QUE FOR MAIOR. TRANSDUTOR: MÍNIMA 5?V/V/MMHG, DESCARTÁVEL OU REUTILIZÁVEL. CAPNOGRAFIA: PESO: MÍNIMA 454 GRAMAS; INTERVALO DE MEDIDA C02: MÍNIMA 0 – 99 MMHG; PRECISÃO: MÍNIMA +/- 3MMHG DE 0 – 40MMHG +/- 8% DE 41 – 76MMHG +/- 10% DE 77 – 99MMHG; CALIBRAÇÃO: MÍNIMA DOIS PONTOS; INICIO: MÍNIMA - 10 SEGUNDOS PRA INICIAR A CURVA DE CO2 - MENOS DE 3 MINUTOS PARA FUNCIONAMENTO COMPLETO; CONSUMO: MÍNIMA 0,8W; COMPENSAÇÃO: BTPS, N2O, O2. TEMPERATURA: FAIXA DE MEDIÇÃO: MÍNIMA 15ºC - 45ºC ( 59ºF - 113ºF); RESOLUÇÃO: MÍNIMA ± 0,1 ºC (0,18ºF); SENSORES DE TEMPERATURA. NORMAS:NBR IEC 60601-1:1994 NBR IEC 60601-2:1997 • NBR IEC 60601-2-27:1997 NBR IEC60601-2-30:1997 • NBR IEC60601-2-49:2003 • ANSI/AAMI EC13:2002 • ANSI/AAMI SP 10. ESPECIFICAÇÕES: PESO: MÍNIMA 4,2 KG (EXCLUIDO ACESSÓRIOS) • DIMENSÕES: MÍNIMA A231MM X L300MM X P190 MM.TELA (COLOR): TIPO: LCD TFT COLOR (MATRIZ ATIVA); BACKLIGHT: MÍNIMA 2 LÂMPADAS CCFL; TAMANHO: MÍNIMA 10,4” TRAÇADOS: MÍNIMA 6 TRAÇADOS SIMULTÂNEOS (MÁXIMO); VISUALIZAÇÃO DE TELA: - INTERFACE INTELIGENTE QUE SE AJUSTA AUTOMATICAMENTE AO NÚMERO DE PARÂMETROS PRESENTES, SEMPRE OFERECENDO A VISUALIZAÇÃO IDEAL. IMPRESSORA (OPCIONAL): TIPO: TÉRMICA; PESO: MÍNIMA 0,4 KG, LARGURA DO PAPEL: MÍNIMA 50 MM; COMPRIMENTO MÍNIMA: 30 METROS. BATERIA: TIPO: INTERNA NIMH, 14,4 VDC 4 A/H; DURAÇÃO (BATERIA COM CARGA PLENA, SEM IMPRESSORA): MÍNIMA - 3,5 HORAS.FONTE: AC 85 - 265 VAC, MÍNIMA 50/60 HZ; DC 10 - 16 VDC . CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO: TEMPERATURA: - OPERACIONAL: MÍNIMA 0 - 50 ºC - ARMAZENAMENTO: MÍNIMA 0 - 70 ºC • UMIDADE: - OPERACIONAL: MÍNIMA 10 - 95% RH, SEM CONDENSAÇÃO - ARMAZENAMENTO: MÍNIMA 10 - 100% RH, SEM CONDENSAÇÃO; COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA: - IRRADIADA E CONDUZIDA, CISPR11... | UN | 3 | 10000 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [7 empty] | 0 | 0
Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0035/2018, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto. | [5 empty] | CARIMBO CNPJ |  | 0 | 0
NOME E ASSINATURA | [7 empty] | 0 | 0