TERMO DE REFERÊNCIA

APARELHO DE RAIO X DIGITAL

- OBJETO

1.1. O presente Termo constitui elemento fundamental aquisição de Aparelho de Raio X - fixo digital, para atender os usuários do Pronto Atendimento Municipal (PAM), devidamente instalado e em perfeito funcionamento.

1.2. O Aparelho de Raio X deve ser composto da seguinte forma:

- Detector Digital

Detector de Raio X de tela plana com tecnologia de conversão indireta de Raio X, cintilador de iodeto de césio (Csi)/gadolínio (Gd2O2S), conexão Wireless (sem fio), área útil do Detector plano com dimensões aproximadas entre 34 x 42 cm ou maior.

- Workstation

Composto por monitor de no mínimo 23,8” Full-HD, gabinete, teclado e mouse, com software dedicado a aquisição, processamento e envio de imagens DICOM/PACS que proporciona o armazenamento e comunicação de imagens geradas por equipamentos médicos que trabalham com imagens. Instalado.

- Conjunto Radiológico

Gerador microprocessado de alta frequência. Potência nominal de pelo menos 50 kW. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 125 kVou maior. Corrente variável na faixa mínima de 50mA a 500 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 5ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 500 mAs ou maior. Alimentação trifásico 380 volts.

- Mesa Bucky

Com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 150 kg.

- Bucky Mural

Deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/ centralização impressa no tampo do bucky.

- Tubo de Raios-X

Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igual ou maior que 1,0 mm; Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM a 60 Hz; Capacidade calórica mínima do ânodo de 150 kHU. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 125 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos.

- Sistema para Armazenamento e Compartilhamento de Imagens

Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com frequência base de no mínimo 3.6ghz com no mínimo 4 núcleos e 4 threads, 6mb cache; 1 monitor de alta resolução com no mínimo 23,8” Full-HD; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 8GB ou maior, SSD com interface SATA III 600 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet;

- Software de aquisição e gerenciamento das imagens

Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem. Em língua Portuguesa.

- Impressora para imagens

Equipamento que possibilitará a manipulação, impressão das imagens digitais, equipada com 3 gavetas para utilização de diferentes tamanhos de filmes. Inclui-se 100 películas no tamanho 35x43 para testes e treinamentos.

- Nobreak 800VA

Entrada 110/220, saída 110 senoidal

- Nobreak 2000VA

Entrada 110/220, saída 110 senoidal.

1.3. O equipamento junto com seus componentes deverá ter Registro na Anvisa.

- JUSTIFICATIVA

Considerando que o município de Iguatemi possui uma população estimada de 16.078 habitantes;

Considerando que o município é porta de entrada para cidades circunvizinhas, principalmente Japorã/MS, pois não possui o serviço;

Considerando que a aquisição de equipamento de diagnóstico por imagem se faz necessária para modernização dos serviços de diagnóstico complementar do Pronto Atendimento Municipal (PAM), elevando a segurança para os pacientes e colaboradores;

Considerando que o equipamento em uso atualmente é químico e já está ultrapassado, gerando um custo elevado de manutenção, além de agredir o meio ambiente;

Considerando que com o equipamento digital isto não ocorrerá, pois o sistema digital não gera resíduos prejudiciais à natureza, além de colaborar com o meio ambiente, a implantação de um sistema de radiologia digital melhora o fluxo de imagens que passam a transitar por computadores, sendo impressos somente quando solicitado, aumentando assim a qualidade dos exames;

Considerando recurso de emenda do Ministério da Saúde, proposta Nº 11169.389000/1190-06, a secretaria de Saúde resolve adquirir através de processo licitatório a aquisição de aparelho de Raio X digital para Unidade de Atenção Especializa.

- ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS

Gerador microprocessado de alta frequência. Potência nominal de pelo menos 50 kW. Tensão variável que atenda minimamente a faixa de 40 kV a 125 kVou maior. Corrente variável na faixa mínima de 50mA a 500 mA ou maior. Tempo de exposição mínimo de 5ms ou menor, a 4s ou maior. Com mAs variável na faixa de 10mAs ou menor a 500 mAs ou maior. Tubo de raios-x, foco fino de 0.6mm e foco grosso igual ou maior que 1,0 mm; Ânodo giratório mínimo 3.000 RPM a 60 Hz; Capacidade calórica mínima do ânodo de 150 kHU. Inserção de filtros adicionais de CU ou AL. Estativa porta emissor com suas devidas características; Coluna com deslocamento longitudinal a partir de 125 cm; Rotação do tubo sobre eixo horizontal de +/-90 graus com travas em 0 graus, +/- 90 graus; Diafragma luminoso com colimação manual ou automática; Sistema de freios eletromagnéticos. Mesa Bucky com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, foco de no mínimo 100 cm, 8:1 ou 10:1; Tampo flutuante com dimensões mínimas de 200 x 65 cm, com curso total de deslocamento longitudinal mínimo de 72 cm e curso total de deslocamento lateral, transversal, 20 cm aproximadamente; Sistema de freios eletromagnéticos. Capacidade de peso suportado pela mesa de no mínimo 150 kg. Bucky mural deslocamento vertical referenciado no centro da grade entre 60 cm (ou menor) e 170 cm (ou maior) a partir do chão, aproximadamente, dotado de sistema de freio eletromagnético ou mecânico. Mural com grade antidifusora de pelo menos 40lp/cm, distância focal entre 100 cm e 180 cm; com cruz de localização/ centralização impressa no tampo do bucky. O equipamento deve possibilitar manipulação, impressão e transmissão das imagens digitais para um sistema PACS, através de uma estação de uso; Estação de trabalho de aquisição, revisão e manipulação de imagens digitais compatível com as especificações do raios-X DR, com as seguintes especificações mínimas: CPU de alto desempenho com 01 monitor de alta resolução com no mínimo 17 polegadas; Capacidade de armazenamento de imagens: Memória RAM de 2GB ou maior, interface SATA II 300 ou superior, com capacidade de no mínimo 1.000 imagens; Imagens radiográficas em formato DICOM 3.0; Deve possuir: processamento de imagem, inserção de dados via DICOM Worklist ou via teclado, Print, Storage, placa de rede tipo Ethernet; Software de aquisição e gerenciamento das imagens digitais, Sistema digital de imagem. Possibilidade de harmonização de imagem. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade.

- DA PROPOSTA

4.1. Junto com a proposta comercial a licitante deverá apresentar folhetos ilustrativos do produto, de acordo com a especificação, a descrição detalhada do produto, bem como referências e demais características que permitam ao contratante identificar claramente o produto ofertado.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE

  - DA CONTRATADA

5.1.1. O equipamento deverá ser entregue no Pronto Atendimento Municipal (PAM), no endereço que consta no item 7.23 deste Termo de Referência, sendo que a quantidade requerida e documentação fiscal, a qual deverá conter as especificações do produto, quantitativo, bem como informações adicionais como número e modalidade de licitação, número do processo, número do contrato e número da ficha correspondente a dotação orçamentária.

5.1.2. Do Transporte: A empresa vencedora será responsável pelo transporte e entrega do equipamento, bem como garantir o transporte adequado de cada item conforme orientações de modo a não afetar a identidade, qualidade e integridade do mesmo.

5.1.3. Do prazo de entrega:  A contratada terá após assinatura do contrato 120 dias para entrega e instalação do Raio X, bem como arcar com os custos inerentes ao transporte.

5.1.4. A contratada após assinatura do contrato, terá o prazo de no máximo 7 dias, prorrogáveis pelo mesmo período, caso manifeste por escrito, para enviar o técnico responsável para fazer o laudo de adequação da sala para instalação do raio X.

5.1.4.1. De acordo com o enunciado no item acima, 5.1.4, fica a cargo da CONTRATADA juntamente com o seu pessoal técnico, adequar a sala, com a elaboração do projeto, para que a CONTRATANTE possa efetuar as adequações necessárias.

  - DO CONTRATANTE

5.2.1. Através do Fiscal de Contrato, acompanhar e fiscalizar a entrega do(s) item(s) solicitado(s);

5.2.2 Efetuar o pagamento devido, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência;

5.2.3 Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados ao município;

5.2.4. Atestar nota fiscal correspondente após o recebimento do item comprado;

5.2.5. Receber e fiscalizar o equipamento entregue, verificando a sua correspondência com as especificações técnicas exigidas neste Termo de Referência, Edital e Contrato, atestando sua conformidade;

5.2.6. Designar formalmente um servidor da unidade gestora para acompanhar e fiscalizar a execução da autorização de fornecimento ou instrumentos equivalentes;

5.2.7. Notificar formalmente quaisquer irregularidades encontradas na entrega do equipamento.

5.2.8. Fornecer alimentação elétrica para o funcionamento do Raio X, ou seja, a tensão da sala onde será acondicionado o Raio X é trifásica, ou seja, 380V.

- DA GARANTIA

6.1. A garantia do produto será de 12 meses contra defeitos de fabricação, bem como do detector de Raio X e os demais itens, além do Código de Defesa do Consumidor, e demais legislação específica da atividade.

- DO PRAZO E LOCAL DA ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. A entrega e instalação do objeto licitado será realizada pela contratada no prazo máximo de 120 dias, conforme solicitação feita pela Secretaria Municipal de Saúde, através de requisição emitida e devidamente assinada por um funcionário da mesma.

7.2. A contratada após assinatura do contrato, terá o prazo de no máximo 7 dias, prorrogáveis pelo mesmo período, caso manifeste por escrito, para enviar o técnico responsável para fazer o laudo de adequação da sala para instalação do raio X.

7.3. A Contratada arcará com logística do transporte do objeto do contrato até ao local de entrega e realizará instalação, com as regras compatíveis com o mercado.

7.4. A Contratada deverá realizar capacitação dos servidores que irão operar o equipamento, bem como o projeto para a instalação dos equipamentos.

7.5. A licitante vencedora deverá realizar o treinamento de toda equipe, bem como garantir suporte técnico remoto ou presencial quando necessário, a ser definida pela Secretaria de Saúde, nos primeiros 12 (doze) meses de uso de equipamento.

7.6. A Contratada não poderá alterar a quantidade, o tipo, marca e valor do preço unitário do objeto, sob pena de aplicação das sanções previstas no termo de contrato.

7.7. A entrega e instalação dos equipamentos deverão supervisionadas pela coordenação do Pronto Atendimento Municipal (PAM), conforme endereço no item 7.23.

7.8. Em hipótese alguma será aceito o objeto em desacordo com as condições pactuadas, ficando ao encargo da Contratada o controle de qualidade do fornecimento de sua responsabilidade, bem como a repetição de procedimentos às suas próprias custas para correção de falhas, visando à apresentação da qualidade e resultados requisitados.

7.8. A entrega do objeto licitado será acompanhada pela Secretaria Municipal de Saúde, na forma do Artigo 67 da Lei Federal Nº. 8.666/1993, consolidada.

7.9. O prazo de entrega admite prorrogação, a critério do órgão requisitante, devendo ser justificado por escrito, ou desde que ocorra algum dos seguintes motivos:

7.9.1. Superveniência de fato excepcional e imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de cumprimento do Edital;

7.9.2. Impedimento de cumprimento do Edital por fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administração em documentos contemporâneos a sua ocorrência;

7.9.3. Omissão ou atraso de providências a cargo da Administração Municipal.

7.10. O órgão requisitante não será obrigado a usar o quantitativo total do objeto, podendo assim, haver variação a menor ou a maior do quantitativo, nos limites permitidos por Lei.

7.11. A fiscalização da entrega do objeto ficará ao encargo de um servidor oficialmente nomeado pelo Secretário da Secretaria Municipal de Saúde.

7.12. O (s) produto (s) serão recebidos provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) produto(s) com as especificações do Termo de Referência.

7.13. O recebimento provisório do(s) produto(s) não implica a aceitação dos mesmos.

7.14. Os itens que estiverem em desacordo com as especificações exigidas no Termo de Referência, apresentarem vício de qualidade ou impropriedade para o uso, serão recusados e devolvidos parcial ou totalmente, conforme o caso, ficado a CONTRATADA obrigada a substituí-los no prazo de 5 cinco dias úteis, contados da data de recebimento da notificação escrita, sob pena de incorrer em atraso quanto ao prazo de entrega.

7.15. Somente após a verificação do enquadramento do(s) produto (s) entregue com as especificações definias no Termo de Referência, Edital, Proposta de Preço e demais anexos, será dado o recebimento definitivo por servidor responsável no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento provisório.

7.16. O fornecedor deverá entregar o objeto montado deste Termo de Referência de maneira que seja possível identificar cada um, facilitando o controle pelo Fiscal de Contrato.

7.17. O(s) produto(s) ofertados deverão obedecer rigorosamente:

a) Ás normas e especificações constantes no Termo de Referência;

b) Ás normas da ANVISA e do INMETRO, conforme especificação e necessidade de cada produto;

c) Ás prescrições e recomendações dos fabricantes.

7.18. O(s) produto(s) deverá ser entregue em embalagem original, sem avarias, devendo ser identificado com informações precisas, corretas, claras, em língua portuguesa sobre suas características: qualidade, quantidade, composição, garantia, prazo de validade e origem.

7.19. Será recusado o(s) produto(s) deteriorado, alterado, adulterado, avariado, corrompido, fraudado, bem como aquele em desacordo com as normas regulamentadoras de fabricação, distribuição e apresentação.

7.20. O recebimento definitivo não isenta a empresa de responsabilidades futuras quanto à qualidade do(s) produto(s) entregue(s).

7.21. A Administração poderá solicitar teste(s) do(s) produto(s) junto ao(s) seu(s) fabricante (s), para verificar a legitimidade do mesmo. Se verificada a inadequação do(s) produto(s) ou sua falsidade, será feita notificação da empresa para que promova a substituição, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. Caso não seja realizada a substituição, a empresa ficará sujeita às penalidades previstas. Se for declarada pelo fabricante a falsidade, independente da substituição, o(s) produto(s) ficará(ão) retido(s), para que se proceda à responsabilidade criminal, prevista no Artigo 96, da Lei Federal Nº. 8.666/1993.

7.22. Os testes realizados na fase de entrega não impedirão a realização de testes futuros, quando houver suspeita de que o produto seja falsificado.

7.23. Do local de entrega: A entrega do item solicitado será realizada no município de Iguatemi/MS, situado à avenida Gelson Andrade Moreira 1003, Centro, das 7h às 11h ou das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira.

7.24. Do prazo de entrega: A entrega do equipamento deverá ser realizada no prazo estipulado no item 7.1. e 7.9.

- DO PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos devidos à Contratada serão depositados em conta corrente, até o decimo dia útil, do mês subsequente após a prestação dos serviços, de acordo com os quantitativos entregue, e mediante a apresentação das notas fiscais/faturas devidamente conferidas e atestadas por servidor desta Prefeitura.

8.2. Será condição para o pagamento a devida comprovação pela contratada de que não possui irregularidades fiscais, devendo anexar à cada Nota Fiscal as Certidões Negativas (Municipal, Estadual, Federal, FGTS e Trabalhista), conforme rege a Resolução 054/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

8.3. A nota fiscal de serviços ou produtos deverá ser emitida para o Fundo Municipal de Saúde de Iguatemi inscrito no CNPJ 11.169.389/0001-10.

Quaisquer dúvidas sobre a entrega dos materiais poderão ser sanadas através dos seguintes contatos:

- E-mail: saude@iguatemi.ms.gov.br

- Telefone: (67) 3471-1130 ou 3471-1522

Iguatemi, 26 de outubro de 2.020.

Ivoni Kanaan Nabhan Peligrinelli

Secretária Municipal de Saúde