## ANEXO I
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
ÓRGÃO LICITANTE:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO/MS
PROCESSO/MODALIDADE: | [5 empty] | TIPO DE JULGAMENTO:
0174/2020 - PREGÃO Nº 0057/2020 | [5 empty] | MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO X E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS PARA ATENDER À UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO DE SANTA RITA DO PARDO - MS.
PROPONENTE: | [6 empty] | CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: |  |  |  |  | BAIRRO:
CIDADE/UF: |  |  |  | CEP: |  | TELEFONE/FAX:
DADOS PARA PAGAMENTO (BANCO/AGÊNCIA/CONTA): | [5 empty] | VALIDADE DA PROPOSTA:
E-MAIL |  |  |  | LOCAL E DATA:
LOTE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR MÁXIMO | MARCA OFERTADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
0001 | 1 | 52748 | APARELHO DE RAIOS-X MÍNIMO DE 630 MA PARA RADIOLOGIA GERAL; DESCRIÇÃO MÍNIMA: COMANDO E GERADOR DE RAIOS-X; ALTA FREQÜÊNCIA - MULTIPULSO; POTÊNCIA MÍNIMA: 50KW; SISTEMA DE CONTROLE MICROPROCESSADO; PAINEL DE MEMBRANA COM TECLAS DO TIPO SIMPLES TOQUE; FAIXA DE AJUSTE DE KV DE NO MÍNIMA DE: 40 A 150KV - COM PASSOS DE 1KV; ESCALA DE MA MÍNIMA DE 50, 100, 200, 400, 500, 630MA ; SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FOCOS FINO/GROSSO; TEMPO DE EXPOSIÇÃO MÍNIMO: 0,002 A 6 SEGUNDOS (OU MAIOR); FAIXA DE MAS DE NO MÍNIMO: 0,25 A 500 MAS ; INDICAÇÃO DE PARÂMETROS/FUNÇÕES NO DISPLAY DIGITAL DE NO MÍNIMO KV, MA E MAS; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA – TRIFÁSICA 220V (AMBOS)– 60HZ SEM A NECESSIDADE DE TRANSFORMADOR EXTERNO PARA MELHOR APROVEITAMENTO ESPAÇO NA SALA. MESA FIXA COM TAMPO FLUTUANTE; TAMPO HOMOGÊNEO RADIOTRANSPARENTE COM CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 270 KG; TAMANHO MÍMIMO DE 90 X 218 CM; DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DO TAMPO MÍNIMO MÍNIMA DE +/- 68 CM E TRANSVERSAL: MÍNIMA DE +/- 23CM; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS PARA OS MOVIMENTOS TRANSVERSAL E LONGITUDINAL; SISTEMA DE INDICAÇÃO DE CENTRALIZAÇÃO. GRADE ANTIDIFUSORA RAZÃO 152 LINHAS / POL; DISTANCIA FOCAL 100 A 180 CM; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS; BANDEJA POSSIBILITANDO A AUTOCENTRALIZAÇÃO DE CHASSIS DE 13X18 CM A 35X43 CM ; ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA. ESTATIVA PORTA TUBO: TIPO CHÃO/TETO OU CHÃO-CHÃO: DESLOCAMENTO HORIZONTAL (LONGITUDINAL) MÍNIMO DE 290 CM EM TRILHOS; GIRO DA COLUNA DE -180°/+180° - ACIONADO POR PEDAL; BRAÇO PORTA-TUBO: DESLOCAMENTO VERTICAL MÍNIMO DE 150 CM ; ROTAÇÃO DO CONJUNTO COLIMADOR DE 90°, 180° E 270°; FREIOS ELETROMAGNÉTICOS COM ACIONAMENTO POR BOTOEIRA NO PAINEL JUNTO AO TUBO; INDICAÇÃO DE ANGULAÇÃO DO TUBO TIPO POR GRAVIDADE DE (+180 ° A -180°); ESTRUTURA EM AÇO; ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA. MURAL BUCKY DESLOCAMENTO PADRÃO VERTICAL MÍNIMO DE 150 CM; FREIO ELETROMAGNÉTICO PARA POSICIONAMENTO VERTICAL;GRADE ANTIDIFUSORA RAZÃO MÍNIMA 152 LINHAS / POL. ; DISTANCIA FOCAL (100 A 180)CM; BANDEJA POSSIBILITANDO A ENTRADA DE CHASSIS (13X18 A 35X43) CM EM AMBAS AS DIREÇÕES (CONFIGURÁVEL NA INSTALAÇÃO); ESTRUTURA EM AÇO: ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA UNIDADE SELADA; CÚPULA COM REVESTIMENTO DE CHUMBO; TUBO DE RAIOS-X DE ANODO GIRATÓRIO IMERSO EM ÓLEO ISOLANTE; POTÊNCIA MÍNIMA APROXIMADA DE 18/50KW; ROTAÇÃO DO ANODO DE NO MÍNIMO 3.000 RPM; FOCOS FINO DE 0.6 A 1,0 MM (OU MENOR) E GROSSO DE 1.2 A 2,0 MM (OU MENOR); CAPACIDADE CALÓRICA MÍNIMA DE 140 KHU. COLIMADOR MANUAL LUMINOSO; CAMPO LUMINOSO AJUSTÁVEL INDICANDO ÁREA A SER IRRADIADA DE NO MÍNIMO DE 0X0 CM A 43X43 CM ; ACIONAMENTO DA LÂMPADA COM TEMPORIZADOR ELETRÔNICO DO CAMPO LUMINOSO; COM LÂMPADA LED PARA NÃO HAVER INTERRUPÇÃO NOS EXAMES. GARANTIA MÍNIMA: 12 (DOZE) MESES INTEGRAL; MÃO DE OBRA, PARTE E PEÇAS. (DEVERÁ APRESENTAR) EXIGÊNCIAS: REGISTRO DO PRODUTO; BPF, IMPORTAÇÃO E OU ARMAZENAMENTO, AMBOS EXPEDIDOS PELA ANVISA/MS, EM PLENA VALIDADE, AFE E LICENÇA SANITÁRIA DO FABRICANTE. INDICAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NA REGIÃO. OBS: O NÃO CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS INCORRERÁ NA INABILITAÇÃO DA LICITANTE. | UN | 1 | 125875 |  | 0 | 0
0001 | 2 | 52747 | SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS PARA RAIOS-X A) SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS PARA RAIOS-X CR, COM LEITOR DE CASSETES INTEGRADOS AO SISTEMA DE RAIO X, COM CAPACIDADE DE LEITURA DE CASSETES COM PLACAS DE FÓSFORO DE DIVERSOS TAMANHOS, QUE SEJA LEVE E COMPACTO PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS LIMITADOS, QUE PERMITA E ESTEJA LIBERADO PARA COMUNICAÇÃO COM SERVIDOR DA UNIDADE. ESTÁVEL E DE BAIXA MANUTENÇÃO. B) RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO: COM NO MÍNIMO 10 PIXELS/MM PARA TODOS OS TAMANHOS DE CASSETES, COM ESCALA DE TONS DE CINZA DE NO MÍNIMO 14 BITS. C) PROCESSAMENTO DE CASSETES (VELOCIDADE): MÍNIMO, 60 CASSETES (RX) POR HORA NO FORMATO 35X43CM; TRABALHANDO COM CASSETES NOS TAMANHOS 35X43CM, 25X30CM. O SISTEMA DE LEITURA DOS IP’S NÃO DEVERÁ TOCAR, DOBRA OU ENROLAR OS IP’S EM NENHUM MOMENTO DO PROCESSO DE LEITURA E OU DE APAGAMENTO. D) COMPOSIÇÃO DO SISTEMA DIGITAL: O SISTEMA DEVE SER COMPOSTO ESTAÇÃO DE TRABALHO COM PROCESSADOR I5 CORE OU SUPERIOR, COM MÍNIMO DE 8GB DE MEMÓRIA RAM, HD MÍNIMO DE 1TB, E DEVE SER EQUIPADA COM MONITOR DE NO MÍNIMO DE 21” (VINTE E UM POLEGADAS) RESOLUÇÃO MINIMA 1920X1084 DVI INTERFACE OU SUPERIOR; CONTER SOFTWARE DE PROCESSAMENTO DE EXAMES, SOFTWARE DE PÓS-PROCESSAMENTO DE IMAGENS QUE PERMITA, A CRITÉRIO DO OPERADOR E DE FORMA MANUAL OU AUTOMÁTICA, INCREMENTAR O CONTRASTE DA IMAGEM; ELIMINAR AUTOMATICAMENTE LINHAS DE GRADES NAS IMAGENS; MARCAR AUTOMATICAMENTE IMAGENS QUE FORAM ROTACIONADAS E INVERTIDAS; ARMAZENAR; IMPRIMIR, DISPONIBILIZAR EXPORTAÇÃO EM OUTROS FORMATOS E TRANSMITIR IMAGENS NO PADRÃO DICOM 3.0. PERMITIR COMUNICAÇÃO COM SERVIDOR LOCAL. E) O SISTEMA DEVE CONTER PELO MENOS: 02 CASSETES DE FÓSFORO 35X43CM PARA RADIOLOGIA COMPUTADORIZADA, COM UMA BOA ARQUITETURA, RESISTENTES E ROBUSTOS. PLATES SEM CURVATURAS. TODAS AS LICENÇAS INCLUSAS, TAIS COMO IMPRESSORA DE PAPEL, IMPRESSO DRY A LASER, PACS, STORANGE, WORK LIST, DEVE ACOMPANHAR 01 NOBREAK COMPATÍVEL PARA TODO O SISTEMA. F) GARANTIA: O LICITANTE DEVERÁ OFERECER GARANTIA DE NO MÍNIMO 24 MESES PARA O EQUIPAMENTO CR CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E 24 MESES OU 150.000 LEITURAS PARA OS CASSETES FORNECIDOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ALÉM DE OFERECER POR ATÉ 5 ANOS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DISPONÍVEIS NO MERCADO BRASILEIRO. CASO O LICITANTE NÃO SEJA O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, DEVERÁ HAVER A CARTA DE EXCLUSIVIDADE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO EM RELAÇÃO A DISPONIBILIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TREINAMENTO E OFERECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. G) QUALIFICAÇÃO DO LICITANTE: O LICITANTE DEVERÁ COMPROVAR SUA CAPACITAÇÃO TÉCNICA ATRAVÉS DE ART REGISTRADO NO CREA COM DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL NA EMPRESA. | UN | 1 | 106560 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [7 empty] | 0 | 0
Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0057/2020, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto. | [5 empty] | CARIMBO CNPJ |  | 0 | 0
NOME E ASSINATURA | [7 empty] | 0 | 0