## ANEXO I
ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS
ÓRGÃO LICITANTE:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PARDO/MS
PROCESSO/MODALIDADE: | [5 empty] | TIPO DE JULGAMENTO:
0179/2020 - PREGÃO Nº 0060/2020 | [5 empty] | MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO:
AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE RAIO X E SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS PARA ATENDER À UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO DE SANTA RITA DO PARDO - MS.
PROPONENTE: | [6 empty] | CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: |  |  |  |  | BAIRRO:
CIDADE/UF: |  |  |  | CEP: |  | TELEFONE/FAX:
DADOS PARA PAGAMENTO (BANCO/AGÊNCIA/CONTA): | [5 empty] | VALIDADE DA PROPOSTA:
E-MAIL |  |  |  | LOCAL E DATA:
LOTE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | VALOR MÁXIMO | MARCA OFERTADA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
0001 | 1 | 52813 | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EQUIPAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS, PERMITINDO RADIOGRAFIAS DE CRÂNIO, TÓRAX, COLUNA, ABDÔMEN E EXTREMIDADE COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS. SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DIGITALIZADOR CR DETECTOR DIGITAL DE ESTADO SÓLIDO DO TIPO PAINEL PLANO (FLAT PANEL DETECTOR) CONSTITUÍDO POR CINTILADOR DE IODETO DE CÉSIO (CSI) OU OUTRO MATERIAL DETECTOR COM TECNOLOGIA SUPERIOR; DETECTOR DE CAMPO TOTAL COM CONEXÃO SEM FIO ENTRE A ESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO. PESO MÁXIMO DO DETECTOR DE 3,5 KG; CAPACIDADE DE SUPORTAR PELO MENOS 150 KG DISTRIBUÍDOS SOBRE A SUPERFÍCIE DO DETECTOR. ÁREA ATIVA DE APROXIMADAMENTE 35 X 43 CM; MATRIZ ATIVA MÍNIMA DE 1944 X 2388 PIXELS; TAMANHO DO PIXEL IGUAL OU INFERIOR À 140 MICRÔMETROS; CONECTIVIDADE DICOM 3.0 OU SIMILAR PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS. INSERÇÃO DOS DADOS DOS PACIENTES MANUALMENTE E VIA DICOM WORKLIST; CONSOLE DE OPERAÇÃO, PROCESSADOR DE IMAGENS DIGITAIS COM MONITOR DE 23 POLEGADAS TOUCHSCREEN; ESTAÇÃO DE TRABALHO COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: 500GB DE ARMAZENAMENTO HARD DISK E MEMÓRIA LOCAL MÍNIMA DE 4 GB PARA VISUALIZAÇÃO DA PRÉ-IMAGEM; SISTEMA DE IMAGEM DEVE REALIZAR AJUSTE DE BRILHO E CONTRASTE, AMPLIAÇÃO, REALCE DE BORDAS, MEDIDAS DE DISTÂNCIA E ÂNGULO, COM FUNÇÃO IMPRESSÃO, ARMAZENAMENTO E WORKLIST; INDICAÇÃO DOS DADOS RADIOGRÁFICOS (KV, MAS ETC) NAS IMAGENS; POSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO DA IMAGEM BRUTA EM ATÉ 7 SEGUNDOS APÓS A EXECUÇÃO NO CONSOLE; DETECTOR DEVE POSSUIR FONTE DE ENERGIA PORTÁTIL (BATERIA, CAPACITOR OU TECNOLOGIA SIMILAR) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 HORAS DE EXAME OU 150 IMAGENS POR CARGA; NOBREAK COMPATÍVEL COM O SISTEMA, CONSOLE E MONITOR (1 KVA); ACESSO AO SISTEMA ATRAVÉS DE LOGIN E SENHA; 2 CASSETES E PLATES 14X17” (35X43 CM) PARA RADIOLOGIA GERAL 2 CASSETES E PLATES 10X12” (24X30 CM) PARA RADIOLOGIA GERAL 2 CASSETES E PLATES 8X10” (18X24 CM) PARA RADIOLOGIA GERAL LICENÇAS DE VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA COM POSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZAR A IMAGEM PARA NO MÍNIMO 06 ESTAÇÕES DE VISUALIZAÇÃO; ? CONDIÇÕES GERAIS GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES PARA TODOS OS ITENS; MONTAGEM E APLICAÇÃO DE TREINAMENTOS DE FUNCIONAMENTO NO LOCAL DE INSTALAÇÃO; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA; CERTIFICAÇÃO NBR 60601 EM LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO A EMPRESA DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAMENTO | UN | 1 | 104533.33 |  | 0 | 0
0001 | 2 | 52814 | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EQUIPAMENTO DE RAIOS-X, PERMITINDO RADIOGRAFIAS DE CRÂNIO, TÓRAX, COLUNA, ABDÔMEN E EXTREMIDADE COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS. ? CONJUNTO GERADOR: MICROPROCESSADO EM ALTA FREQUÊNCIA DE NO MÍNIMO 20 KHZ; POTÊNCIA MÍNIMA DE 50 KW; VARIAÇÃO DE TENSÃO DE NO MÍNIMO 40 A 150 KV; FAIXA MÍNIMA DE MAS: 1 A 800 MAS CORRENTE MÁXIMA DE NO MÍNIMO 600 MA; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: – 50/60 HZ 220 V TRIFÁSICO; DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DE REDE; SISTEMA DE DISPARO EM DOIS ESTÁGIOS; SOFTWARE PARA DETECÇÃO DE FALHAS COM INDICAÇÃO NO DISPLAY DE COMANDO; CIRCUITOS DE SEGURANÇA: SOBRECARGA DE AQUECIMENTO NO TUBO, ROTAÇÃO DO ANODO DO TUBO, FALHA DE FILAMENTO DO TUBO, SOBRECARGA DE CORRENTE DO TUBO E ETC; ? PAINEL DE COMANDO: TÉCNICA DE COMANDO DE LIVRE SELEÇÃO DOS PARÂMETROS COM INDICAÇÃO DIGITAL; INDICAÇÃO DE CÓDIGO DE ERROS NO COMANDO; SELEÇÃO DOS NÍVEIS DE PELO MENOS KV E MAS POR MEIO DE TECLAS; ? MESA DE EXAMES TAMPO FLUTUANTE NOS QUATRO SENTIDOS COM FREIOS ELETROMAGNÉTICOS ACIONADOS POR PEDAL; ESPECIFICAÇÕES GERAIS: TAMPO FLUTUANTE COM MOVIMENTOS LONGITUDINAL E TRANSVERSAL; LARGURA DO TAMPO DE NO MÍNIMO 80 CM; COMPRIMENTO DO TAMPO DE NO MÍNIMO 200 CM; DESLOCAMENTO TRANSVERSAL DO TAMPO DE NO MÍNIMO +/- 10CM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DO TAMPO DE NO MÍNIMO +/- 34CM FREIOS ELETROMAGNÉTICOS COM LIBERAÇÃO POR PEDAL; GRADES COM RAZÃO MÍNIMA DE 10:1; 152 LINHAS/POL E PONTO FOCAL COM VARIAÇÃO DE 100 A 180CM; POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DE CASSETES NOS TAMANHOS DE 13X18CM ATÉ 35X43CM; PESO DO PACIENTE MÍNIMO SUPORTADO PELA MESA DE 200KG. ? ESTATIVA PORTA-TUBO SEM NECESSIDADE DE FIXAÇÃO AO TETO OU PAREDE; ESTATIVA FIXA ROTAÇÃO DO TUBO DE RX EM +- 175º DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NO MOVIMENTO VERTICAL; DISTÂNCIA FOCO-FILME MÍNIMA DE 100 CM; DESLOCAMENTO LONGITUDINAL DA ESTATIVA DE NO MÍNIMO 180 CM. ? MURAL BUCKY GRADE ANTI-DIFUSORA COM RAZÃO MÍNIMA DE 10:1, COM NO MÍNIMO 60 LINHAS/CM; UTILIZAÇÃO DE CHASSIS DE 13X18 ATÉ 35X43 CM; FREIOS MECÂNICOS OU ELETROMAGNÉTICOS; DESLOCAMENTO VERTICAL MAIOR QUE 120 CM. ? TUBO DE RAIOS X CÚPULA DE ALTA CAPACIDADE TÉRMICA, COM PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO; CAPACIDADE TÉRMICA DO ANODO DE PELO MENOS 300.000 HU; CAPACIDADE TÉRMICA DE DISSIPAÇÃO DO CONJUNTO EMISSOR DE PELO MENOS 1.250.000 HU; ROTAÇÃO DO ANODO DE NO MÍNIMO DE 9000 RPM. FOCO FINO DE NO MÁXIMO 0,6MM E GROSSO DE NO MÁXIMO 1,2 MM; POTÊNCIA REFERENCIA DO FOCO DE 18 KW/50KW OU MELHOR ? ACESSÓRIOS PAR DE CABOS DE ALTA TENSÃO CONFORME A NORMA BRASILEIRA; COLIMADOR LUMINOSO COM TIMER ELETRÔNICO E COM CERTIFICAÇÃO “CE”. LUMINOSIDADE A 100 CM: 160 LUX FILTRAGEM EQUIVALENTE DE ALUMÍNIO: 2MM AL | UN | 1 | 127395 |  | 0 | 0
VALOR TOTAL | [7 empty] | 0 | 0
Declaro que examinei, conheço e me submeto a todas as condições contidas no Edital da presente Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 0060/2020, bem como verifiquei todas as especificações nele contidas, não havendo quaisquer discrepâncias nas informações, nas condições de fornecimento e documentos que dele fazem parte. Declaro ainda que, estou ciente de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto. | [5 empty] | CARIMBO CNPJ |  | 0 | 0
NOME E ASSINATURA | [7 empty] | 0 | 0